鼻窦镜（φ4*175、0°）参数配置

- 1、工作长度：175mm±3%

- 2、最大插入部外径（镜体外径）：≤4mm

- 3、视向角：0°±3°

- 4、视场角：105°±15%

- 5、设计光学工作距d0：10mm

- 6、视场中心角分辨力：2.31C/(°)-10%（上限不计）

- 7、有效景深范围：3～100mm

- 8、显色指数Ra：≥90

- 9、照明变化率：光通量变化率应不大于20%

- 10、照明镜体光效ILeR：≥0.251

- 11、综合镜体光效SLeR：≥0.184

- 12、综合边缘光效SLe-Z：≥0.034

- 13、有效光度率DM：≤1508

14、单位相对畸变VU-Z的控制量：≤16%（相对差）

耳镜（φ2.7*110、0°）参数配置

- 1、工作长度：110mm±3%

- 2、最大插入部外径（镜体外径）：≤2.7mm

- 3、视向角：0°±3°

- 4、视场角：50°±15%

- 5、设计光学工作距d0：10mm

- 6、视场中心角分辨力：2.02C/(°)-10%（上限不计）

- 7、有效景深范围：3～100mm

- 8、显色指数Ra：≥90

- 9、照明变化率：光通量变化率应不大于20%

- 10、照明镜体光效ILeR：≥0.587

- 11、综合镜体光效SLeR：≥0.521

- 12、综合边缘光效SLe-Z：≥0.118

- 13、有效光度率DM：≤2561

- 14、单位相对畸变VU-Z的控制量：≤16%（相对差）