# 动态血压记录仪技术参数

1、测量范围：收缩压60-260mmHg 舒张压30-195mmHg

2、测量精度：±3mmHg

3、充气压力：0-299mmHg

4、心率：30-200 bpm

5、记录容量：≥400条

6、测量方法：示波法，线性放气

7、测量模式：定时模式/自动模式/睡眠模式/自定义模式

8、测量间隔：5/10/15/20/30/60/120分钟

9、电池：支持至少200次测量

10、PC接口：红外/蓝牙/USB

11、内置双处理器并行监控，保证测量安全

12、内置USB通讯接口，无需驱动即可快速连接至PC

13、自适应充气技术，能根据患者实际血压自动调节充气压力

14、自适应放气技术，测量过程中自动调整放气速率，保持匀速、快速放气

15、支特24小时后自动结束测量功能

16、提供血压脉搏波波形显示功能，轴助医生进行二次诊断

17、智能识别病人测量状态，包括静止、心律失常、轻/中/重度运动等

18、提供多种图表辅助分析工具，包括趋势图、相关图、饼图、直方图、昼夜规律图、比较图等

19、提供血压变异系数、夜间血压下降比、血压负荷、晨峰血压等分析指标

20、提供自动分析结论功能

21、支持双臂血压分析

22、支持EXCEL导出功能

23、通过欧洲高血压协会(ESH)认证，通过ANSI/AAMI SP10:2002标准临床试验认证

# 动态心电技术要求及参数

# 一、整机要求:

1、动态心电分析软件、心房颤动分析软件、QT间期分析软件、T波电交替分析软件具有软件著作权登记证书，有合法的自主知识产权

2、数据采集与分析：1个标准24小时的记录数据采集时间不多于10秒，软件自动分析时间不多于20秒，多条数据可同步进行自动分析，节约操作时间

# 记录盒主要功能和技术要求:

1、支持标准12导联、3导联采集，通过更换导联线实现自动切换

2、支持一节7号电池可支持连续记录12导联3天，3导联7天

3、多通道采集起搏器信号技术，可识别最小脉宽0.1ms,最小幅值1mv起搏脉冲信号(需提供检测证明文件)

4、支持12导联3天起搏检测模式仅需1节7号碱性电池供电

5、支持特殊事件按钮，方便快速找到病患特殊事件发生时间；记录盒按键凹陷设计，防止误操作

6、导联连接正常时，记录盒无需手动操作，可自动开始记录，避免忘记按键而未启动设备造成的无效记录

7、自动检测起搏器，当检测到起搏器时采样率≥10000Hz，未检测到起搏器时，采样率≥4000Hz(需提供检测证明文件)

8、采用工业级SD卡存储心电数据，稳定可靠，寿命长；SD卡容量不低于4GB，可采集不少于72小时数据，同时可增配多张SD卡，方便盒子周转使用

9、共模抑制比≥110dB，抗干扰能力强，心电波形干扰小，提高分析效率

10、支持内部时钟，同步北京时间

11、支持安全读卡器采集数据，使用加密协议读取数据，数据传输安全可靠。动态心电系统接入医院内网，USB口封闭时可通过安全读卡器读取holter数据。12、具有液晶屏，可以切换查看各导联波形、各导联连接情况、电池电量、显

示时间、导联增益等信息

分析软件功能要求:

1、具有精确的智能化算法，可根据数据特征自动调整分析策略，无需手动调整不应期时间、QRS 波宽度、灵敏度、主分析导联等分析参数，即可获得准确的分析结果

2、支持房颤、房扑全自动分析：全程心电数据的RR间期时间散点图，一键自动分析房颤房扑，可准确定位并同一列表显示房颤发生时间、持续时间和房颤段平均心率

3、支持同屏显示24小时时间RR间期散点图、劳伦斯散点图、心搏叠加图以及对应的心电图条图，逐步定位具体心搏，散点图逆向联动技术提高编辑效率

4、分析软件同时兼容单导、3导、12导联记录盒，均在同一界面下分析，采用多通道同步分析方式(提供证明材料)。

5、支持登记心电检查单信息，包含病人姓名、性别、年龄、科别等基本信息

6、支持软件定时自动备份功能，防止电脑突发断电等情况导致病例分析结果丢失， 病例数据可通过文件夹格式、压缩包形式导入，导出

7、支持一站式打印操作，多种报告格式，可由医生根据所需模块自定义报告格式，生成最终报告

8、支持12导同步ST段、T波动态扫描分析功能，自动生成ST段、T波事件统计

9、支持超快心率检测，可检测≥400次/分的心率

10、支持直方图分析：包括R-R间期、N-N间期、N-V间期、N-S间期、N-J间期、R-S 间期、S-S 间期、S-N间期、S-R间期、R-V间期、V-V 间期、V-N间期、V-R间期、RR 间期比、心率直方图等在内直方图80余种，方便医生快速准确修正自动分析结果

11、支持独立的起搏器自动分析工具，并以直方图加条图的方式显示，自动区分包括房性单腔、室性单腔、双腔、未分类等起搏钉类型，可手动标记感知过度、感知失败

12、支持心率变异性(HRV)分析：HRV频域、时域自动分析，可对全程、夜间及每小时的心搏进行HRV时域分析，并可自定义时间段进行分析；具有心率震荡

(HRT)、心率减速力(DC)、T波电交替(TWA)、QT离散度、心电向量图(VCG)、心室晚电位(VLP)、睡眠窒息(SAP)的自动分析功能

13、支持复杂的病例审核流程,可按需求针对不同的用户分配不同的审核权限,如配置用户自审/他审/清除审核状态/修改报告医生等权限,可设置病例全审核或部分审核模式,可过滤显示不同状态的审核病例信息,可同时在首页报告显示报告和审核医生

14、软件可支持科研需求,可导出病例原始心搏分析结果为Excel表格文件,支持病例心电数据导出为EDF格式

15、可搭建心电网络信息系统，与his对接，分析端一键上传报告至his服务器，医生工作站随时调出病人电子病历，提升院内网络化水平

16、具有工作站计算机和打印机一套