# 主要技术参数

一、电子支气管镜操作部技术指标

1.景深：3-200mm

2.视场角≥120°

3.视向角：0°~3°

4.软镜工作软管有效长度≥600mm

5.软镜插入部外径≤2.8mm工作管道内径≥1.2mm

6.成像分辨力：≧16线对/毫米

7.弯曲角度：向上弯曲180°/向下弯曲130°

8.照明：采用LED 白光照明，可分多级调光，显色指数Ra不低于80，其最低照明不低于80 1x

9.成像原理：电子成像技术

10.操作手柄上具备多个功能按键：如"摄/录"和"调光/冻结"按键等功能

11.支持低温等离子灭菌和环氧乙烷灭菌等多种灭菌方式

12.具有无线遥控功能

二、(一)电子内窥镜图形处理器

1.电子内窥镜图形处理器：自带全视角高清液晶屏≥5英寸，分辨率≧1920*1080 电容触摸屏，支持多点缩放

2.具有白平衡功能

3.具有冻结、拍照、录像、光、自动增益调节等功能

4.具有图像亮度调节功能：图像亮度调节范围为-10~10级

5.具有色度调节功能：“R色度”、“G色度”、“B色度”调节范围为-10-10级

6.具有(轮廓)增强功能：轮廓增强可选择增强级别-10~10级

7.具有饱和度调节功能：饱和度调节范围为-10~10级

8.具有对比度调节功能：对比度调节范围为-10~10级

9.具有DVI、CVBS、SDI和S-Video视频输出接口，连接监视器可输出视频10.具有色彩还原能力：不低于四级

11.具有文件管理功能：可删除、重命名图片和视频文件;可新增、删除、重命名文件夹

12.具有信号输入接口：产品具有CVBS 信号输入接口

13.具有 DVR 数字视频录制及回放功能

14.可通过连接电脑升级

(二)电子内窥镜图像处理器(便携式)

1.自带触摸屏，支持双指缩放，屏幕可以放大3倍

2.视频输出接口：具有高清画质的HDMI视频输出，可外接高清显示屏同屏显示和连接医用高清工作站

3.具有冻结、调光、拍照和摄像功能，具备图像、视频回放功能

4.光源照明亮度分5级调节，优化图像质量

5.具有文件管理功能，方便医护人员对检查患者资料的管理

6.图片管理，图片可根据医护人员的需求，选择JPG、BMP两种不同的图片格式

7.供电方式：锂离子可充电电池，6000mAH，电池工作时间≥240分钟

8.电子内窥镜图像处理器转动角度：前后:90°~150°(范围内任意角度固定)

三、医学影像工作站

1.可采集超过100万幅高清静态图片或连续录像100小时以上

2.视频输入端口：DVI或HDMI

3.图像采集方便快捷，可使用脚踏开关、键盘、鼠标采集图像

4.可对采集静态图片或动态录像加时间戳功能，便于记录图片和录像采集时间

5.视频回放时也可进行图片采集

6.可自定义设置图像采集范围，并可设置圆形裁剪范围

7.可对图像进行图形标注、文字标注、部位标注、病理描述、示意图标注、测量等功能处理，放大镜功能可局部放大图像，便于观察诊断

8.具有多种报告打印样式供选用，也可自行设计或修改报告打印样式

9.工作站计算机及打印机各一台