心电图机技术性能及技术参数

一、心电图机技术性能

- 1、至少提供功能键、触摸屏两种操作方式。

- 2、提供便携式隐形提手。

- 3、可通过触摸屏输入患者信息，并可选择病例来源和是否是起搏器患者。

- 4、至少提供12导联、附6导联、12导联+附6导联三种工作模式。

- 5、具有12/6/3导联心电波形同屏实时显示功能，通过双击屏幕可在12/6/3导联之间切换。
6、至少提供常规导联、有序导联两种显示方式。

- 7、至少提供工频滤波、基线滤波和肌电滤波多种滤波方式。

- 8、具有增益智能调节功能。

- 9、具有导联脱落、故障提示及低电量报警功能。

- 10、至少包含手动、自动、节律等多种打印模式，并具有定时打印功能。

- 11、至少包含12×1、6×2＋1、6×2＋1-H、6×2、6×2-H、3×4＋2、节律12、节律10、节律8、节律6等多种打印格式。

- 12、自动模式、节律模式支持自动测量和分析，打印波形长度可以任意调整；手动模式可任意切换导联。

- 13、具有心电数据自动测量和自动分析功能。

- 14、报告支持心电波形与诊断数据、诊断结论的任意组合。心电数据可提供RR间期趋势图及直方图。

- 15、数据模式：至少包括打印前数据和打印后数据两种数据模式。

- 16、内置大容量存储器，本机可滚动存储≥1000份病例，也可通过外插U盘增加存储量。

- 17、提供病例查询、在屏查看诊断结论、再次打印报告、病例导出功能。

- 18、内置充电锂电池，交直流两用。待机时间≥10小时，持续打印时间≥3小时

- 19、屏幕亮度≥10级可调；报告颜色深度≥4级可调。

- 20、支持外置打印机直接打印报告。

- 21、配置同步心电分析软件组成十二导心电工作站。

- 二、心电图机技术参数

- 1、彩色触摸液晶屏：≥8英寸
2、采样频率：≥1000Hz
3、输入阻抗：≥50MΩ
4、患者漏电流：＜10µA 
5、输入回路电流：≤50nA
6、定标电压：≤1mV
7、采样精度：≥12bit
8、频率响应：0.05Hz-150Hz 
9、时间常数：≥3.2s 
10、共模抑制比：＞100dB
11、噪声电平：≤15μVp-p

- 12、灵敏度：至少包括2.5、5、10、20、40mm/mV，±5%，多种可选

- 13、走纸速度：至少包括5、6.25、10、12.5、25、50mm/s，±5%，多种可选

- 14、记录纸规格：210mm×20m或210mm×30m卷纸