**心电图机参数：**

1、显示导联数：同屏12导联，≥5秒

2、心电输入：12导联同步采集，10电极

3、导联选择：自动或手动

4、采样率：8000 Hz/8Ch

5、模数转换精度：≤1.25 μV

6、输入阻抗：≥50MΩ

7、共模抑制比：≥105dB

8、频率响应：0.05Hz-150Hz（+0.4/-3 dB）

9、标准灵敏度：10mm/mV, 误差≤±5%

10、滤波器：

低通滤波：75Hz, 100Hz, 150Hz 三档

肌电滤波：25Hz/35Hz 二档

交流滤波: 50Hz或60Hz

基线抑制: -20dB,-34dB两档可选

11、显示方式：≥7寸液晶屏显示，倾斜视角设计

12、支持右胸后壁导联独立分析及18导联

13、打印功能：内置高分辨率热线阵打印,具有独立打印心电报告功能，也可连接网络打印机直接打印心电报告。

1. 独立打印内容包括：程序型号、版本、日期和时间、走纸速度、灵敏度、导联名称、滤波器、患者信息（ID号码、年龄、性别）、计时标记、事件标记、分析报告等。

15、操作模式：自动记录模式（实时和回顾记录）、支持全自动开始记录，记录波形10-24秒可调，冻结记录模式（不少于3分钟）、手动记录模式、心律失常检测并自动延长记录，支持RR间期检查

16、测量分析：性别年龄特异性算法，支持超过40种心电相关参数自动测量。17、自动分析结果：5大类综合判断意见，240种以上分析结论支持，大于四级自动分析灵敏度标准。十大类诊断意见。支持负荷后实验自动分析。分析结果支持中文或英文切换

18、网络：标配LAN有线网络接口，支持USB方式wifi网络连接

19、便携性：配备便携把手，专用键盘，支持患者信息（性别、年龄）快捷输入键，≤2.3Kg

20、键盘输入：全键盘设计

21、可以连接条码枪、读卡器

22、电池：可连续工作60分钟以上。