监 测 报 告

报告编号：XAZC-JC-2017-122

项目名称：    医用射线装置工作场所辐射环境监测

委托单位：             延安市人民医院

监测类别：                委托监测

报告日期：            2017年7月21日

西安志诚辐射环境检测有限公司

声   明

- 本报告首页适用于西安志诚辐射环境检测有限公司现场监测项目的监测报告。

2、报告无西安志诚辐射环境检测有限公司“检验检测专用章”、骑缝章、   章及审核、签发人签字无效，报告涂改无效。

3、复制报告未重新加盖本单位“检验检测专用章”无效。

4、本报告及数据不得用于产品标签、包装及广告等宣传活动。

5、本报告数据仅对本次监测负责；委托送检监测数据仅对来样负责。

6、 如被测单位对本报告数据有异议，应于收到本报告之日起十五日内（邮寄报告以邮戳为准）向出具报告单位提出书面要求，陈述有关疑点及申诉理由，如仍有异议，可向上级监测部门提出书面仲裁要求，逾期则视为认可监测结果。

西安志诚辐射环境检测有限公司
地    址：西安经济技术开发区凤城五路海荣豪佳花园2号楼1单元1704室
电    话：029-86180196
邮政编码：710018
E-mail：xazcfs@163.com
http://www.xazcfs.com

西安志诚辐射环境检测有限公司

监　测　报　告

# 监测概况

| 监测项目 | X、γ周围剂量当量率 |
| --- | --- |
| 委托单位 | 延安市人民医院 |
| 监测日期 | 2017年7月13日 | 监测时间 | 8:00~16:00 |
| 监测气象条件 | 天气：晴 | 温度：32℃ | 湿度：58% |
| 序号 | 装置名称 | 型 号 | 生产厂家 | 装置类型 | 安装位置 |
| 1 | DR | VR/T | 荷兰菲里浦 | Ⅲ | 放射科DR一室 |
| 2 | DR | VR/T | 荷兰菲里浦 | Ⅲ | 放射科DR二室 |
| 3 | 数字胃肠机 | Uni-Vision | 北京岛津 | Ⅲ | 放射科 数字胃肠室 |
| 4 | 移动式X线机 | IME-100L | 日本东芝 | Ⅲ | 放射科 |
| 5 | 移动式X线机 | PLX1010 | 南京普爱 | Ⅲ | 放射科 |
| 6 | 乳腺X线机 | GIOTTO IMAGE 3D | 意大利艾蒙斯 | Ⅲ | 放射科 乳腺机房 |
| 7 | C型臂 | TCA 6S | 意大利 | Ⅲ | 手术麻醉科 |
| 8 | 医用直线加速器 | Varian chinac cx | 美国瓦里安 | Ⅱ | 肿瘤血液科 |
| 序号 | 核素名称 | 国家编码 | 活度 | 数量 | 类别 | 安装位置 |
| 9 | 60Co | 0314Co000663-0314Co000683 | 5.5×1010Bq | 3 | Ⅲ | 后装机 |
| 监测仪器 | 环境监测用X、γ辐射空气吸收剂量率仪 |
| 型号规格 | FD-3013H | 仪器编号 | XAZC-YQ-016 |
| 测量范围 | 0.01μSv/h ~200μSv/h | 检定单位 | 上海市计量测试技术研究院 |
| 检定证书 | 2017H21-20-1135885002 | 检定有效期 | 2017.5.18～2018.5.17 |
| 监测依据 | 《辐射环境监测技术规范》（HJ/T 61-2001） 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002） 《环境监测用Χ、γ辐射测量仪 第一部分 剂量率仪》（EJ/T 984-95） 《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013） 《后装γ源近距离治疗卫生防护标准》（GBZ121-2002） 《电子加速器放射治疗放射防护要求》（GBZ126-2011） |
| 点位布设 | ①距医用射线装置机房屏蔽体（墙体、门等）外表面0.3m处； ②后装机闭源时，外表面5cm处、100cm处；后装机开源时，机房屏蔽体（墙体、门等）外表面0.3m处 |

西安志诚辐射环境检测有限公司

监　测　报　告

# 监测结果

## 1、DR（VR/T）监测结果

| 监测点位 | 点位描述 | 剂量率(μSv/h) | 监测点位 | 点位描述 | 剂量率(μSv/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 观察窗中心 | 0.11 | 4 | 患者进出防护门中心 | 0.08 |
|  | 观察窗上缝 | 0.09 |  | 患者进出防护门上缝 | 0.08 |
|  | 观察窗下缝 | 0.08 |  | 患者进出防护门下缝 | 0.13 |
|  | 观察窗左缝 | 0.10 |  | 患者进出防护门左缝 | 0.13 |
|  | 观察窗右缝 | 0.09 |  | 患者进出防护门右缝 | 0.09 |
| 2 | 医生进出防护门中心 | 0.10 | 5 | 南墙外（走廊） | 0.12 |
|  | 医生进出防护门上缝 | 0.11 | 6 | 东墙外（DR二室） | 0.14 |
|  | 医生进出防护门下缝 | 0.10 | 7 | 西墙外（操作室） | 0.12 |
|  | 医生进出防护门左缝 | 0.09 | 8 | 北墙外（室外空地） | 0.13 |
|  | 医生进出防护门右缝 | 0.10 | - | 线沟 | 0.11 |
| 3 | 操作位 | 0.12 | / | / | / |
| 备注：1. 监测地点：内科门诊楼1层放射科DR一室； 2. 监测条件：设备正常工作，电压：125kV，电流：6.4mA； 3. 本次监测结果未扣除宇宙射线，本报告仅对本次监测点位及结果负责。 |
| 监测现场照片 | 监测点位示意图 |

西安志诚辐射环境检测有限公司

监　测　报　告

# 监测结果（续）

## 2、DR（VR/T）监测结果

| 监测点位 | 点位描述 | 剂量率(μSv/h) | 监测点位 | 点位描述 | 剂量率(μSv/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 观察窗中心 | 0.09 | 4 | 患者进出防护门中心 | 0.07 |
|  | 观察窗上缝 | 0.07 |  | 患者进出防护门上缝 | 0.11 |
|  | 观察窗下缝 | 0.08 |  | 患者进出防护门下缝 | 0.10 |
|  | 观察窗左缝 | 0.07 |  | 患者进出防护门左缝 | 0.08 |
|  | 观察窗右缝 | 0.08 |  | 患者进出防护门右缝 | 0.07 |
| 2 | 医生进出防护门中心 | 0.09 | 5 | 南墙外（走廊） | 0.12 |
|  | 医生进出防护门上缝 | 0.07 | 6 | 东墙外（操作室） | 0.12 |
|  | 医生进出防护门下缝 | 0.13 | 7 | 西墙外（DR一室） | 0.11 |
|  | 医生进出防护门左缝 | 0.10 | 8 | 北墙外（室外空地） | 0.13 |
|  | 医生进出防护门右缝 | 0.08 | - | 线沟 | 0.12 |
| 3 | 操作位 | 0.10 | / | / | / |
| 备注：1. 监测地点：内科门诊楼1层放射科DR二室； 2. 监测条件：设备正常工作，电压：125kV，电流：6.4mA； 3. 本次监测结果未扣除宇宙射线，本报告仅对本次监测点位及结果负责。 |
| 监测现场照片 | 监测点位示意图 |

西安志诚辐射环境检测有限公司

监　测　报　告

## 监测结果（续）

## 3、数字胃肠机（Uni-Vision）监测结果

| 监测点位 | 点位描述 | 剂量率(μSv/h) | 监测点位 | 点位描述 | 剂量率(μSv/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围 | 均值 |  |  | 范围 | 均值 |
| 1 | 观察窗中心 | 0.08~0.11 | 0.10 | 4 | 患者进出防护门中心 | 0.11~0.15 | 0.13 |
|  | 观察窗上缝 | 0.07~0.09 | 0.08 |  | 患者进出防护门上缝 | 0.07~0.10 | 0.09 |
|  | 观察窗下缝 | 0.07~0.10 | 0.09 |  | 患者进出防护门下缝 | 0.10~0.14 | 0.12 |
|  | 观察窗左缝 | 0.08~0.10 | 0.09 |  | 患者进出防护门左缝 | 0.10~0.14 | 0.12 |
|  | 观察窗右缝 | 0.09~0.12 | 0.11 |  | 患者进出防护门右缝 | 0.10~0.12 | 0.11 |
| 2 | 医生进出防护门中心 | 0.10~0.14 | 0.12 | 5 | 南墙（楼外） | 0.07~0.09 | 0.08 |
|  | 医生进出防护门上缝 | 0.11~0.15 | 0.13 | 6 | 东墙（主任办公室） | 0.07~0.10 | 0.09 |
|  | 医生进出防护门下缝 | 0.10~0.12 | 0.11 | 7 | 西墙外（操作室） | 0.07~0.10 | 0.09 |
|  | 医生进出防护门左缝 | 0.08~0.11 | 0.10 | 8 | 北墙外（走廊） | 0.07~0.10 | 0.09 |
|  | 医生进出防护门右缝 | 0.09~0.12 | 0.11 | - | 楼上（检验科） | 0.07~0.09 | 0.08 |
| 3 | 操作位 | 0.09~0.12 | 0.11 | - | 线沟 | 0.15~0.17 | 0.16 |
| 备注：1. 监测地点：内科门诊楼1层放射科数字胃肠室； 2. 监测条件：设备正常工作，电压：50kV，电流：1.2mA； 3. 本次监测结果未扣除宇宙射线，本报告仅对本次监测点位及结果负责； 4. 东墙外无监测条件。 |
| 监测现场照片 | 监测点位示意图 |

西安志诚辐射环境检测有限公司

监　测　报　告

## 监测结果（续）

## 4、移动式X线机（IME-100L）监测结果

| 监测点位 | 点位描述 | 剂量率(μSv/h) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 监测范围 | 均值 |
| 1 | 距射线装置3m处 | 2.02~2.07 | 2.03 |
| 2 | 距射线装置4m处 | 1.57~1.63 | 1.60 |
| 3 | 距射线装置5m处 | 0.79~0.82 | 0.81 |
| 备注：1. 监测地点：内科门诊楼1层放射科DR二室； 2. 监测条件：设备正常工作，测试工况80kV，16mAs； 3. 本次监测结果未扣除宇宙射线，本报告仅对本次监测点位及结果负责。 |
| 监测现场照片 | 监测点位示意图 |

西安志诚辐射环境检测有限公司

监　测　报　告

## 监测结果（续）

## 5、移动式X线机（PLX1010）监测结果

| 监测点位 | 点位描述 | 剂量率(μSv/h) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 监测范围 | 均值 |
| 1 | 距射线装置3m处 | 1.85~1.94 | 1.90 |
| 2 | 距射线装置4m处 | 1.25~1.29 | 1.26 |
| 3 | 距射线装置5m处 | 0.54~0.58 | 0.56 |
| 备注：1. 监测地点：内科门诊楼1层放射科DR二室操作室； 2. 监测条件：设备正常工作，测试工况71kV，6.5mAs； 3. 本次监测结果未扣除宇宙射线，本报告仅对本次监测点位及结果负责。 |
| 监测现场照片 | 监测点位示意图 |

西安志诚辐射环境检测有限公司

监　测　报　告

# 监测结果（续）

## 6、乳腺X线机（GIOTTO IMAGE 3D）监测结果

| 监测点位 | 点位描述 | 剂量率(μSv/h) | 监测点位 | 点位描述 | 剂量率(μSv/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围 | 均值 |  |  | 范围 | 均值 |
| 1 | 观察窗中心 | 0.08~0.10 | 0.10 | 4 | 铅防护门中心 | 0.08~0.10 | 0.09 |
|  | 观察窗上缝 | 0.07~0.09 | 0.08 |  | 铅防护门上缝 | 0.06~0.09 | 0.08 |
|  | 观察窗下缝 | 0.07~0.09 | 0.08 |  | 铅防护门下缝 | 0.07~0.10 | 0.09 |
|  | 观察窗左缝 | 0.07~0.09 | 0.08 |  | 铅防护门左缝 | 0.07~0.09 | 0.08 |
|  | 观察窗右缝 | 0.07~0.09 | 0.08 |  | 铅防护门右缝 | 0.08~0.11 | 0.10 |
| 2 | 操作位 | 0.09~0.11 | 0.10 | - | 线沟 | 0.09~0.12 | 0.11 |
| 3 | 北墙外（操作室） | 0.09~0.11 | 0.10 | / | / | / | / |
| 备注：1. 监测地点：内科门诊楼1层放射科乳腺室； 2. 监测条件：设备正常工作，电压：27kV，电流：0.268mA； 3. 本次监测结果未扣除宇宙射线，本报告仅对本次监测点位及结果负责； |
| 监测现场照片 | 监测点位示意图 |

西安志诚辐射环境检测有限公司

监　测　报　告

# 监测结果（续）

## 7、C型臂（TCA 6S）监测结果

| 监测点位 | 点位描述 | 剂量率(μSv/h) | 监测点位 | 点位描述 | 剂量率(μSv/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医生进出防护门中心 | 0.07 | 3 | 东墙外（楼梯间） | 0.12 |
|  | 医生进出防护门上缝 | 0.09 | 4 | 西墙外（通道） | 0.09 |
|  | 医生进出防护门下缝 | 0.08 | 5 | 南墙外（污物通道） | 0.12 |
|  | 医生进出防护门左缝 | 0.06 | 6 | 北墙外（走廊） | 0.09 |
|  | 医生进出防护门右缝 | 0.08 | - | 楼上（过道） | 0.12 |
| 2 | （污物通道）门中心 | 0.06 | / | / | / |
|  | （污物通道）门上缝 | 0.10 | / | / | / |
|  | （污物通道）门下缝 | 0.09 | / | / | / |
|  | （污物通道）门左缝 | 0.08 | / | / | / |
|  | （污物通道）门右缝 | 0.07 | / | / | / |
| 备注：1. 监测地点：外科门诊楼19层手术麻醉科第二手术室； 2. 监测条件：设备正常工作，测试工况44kV，1.3mAs； 3. 本次监测结果未扣除宇宙射线，本报告仅对本次监测点位及结果负责。 |
| 监测现场照片 | 监测点位示意图 |

西安志诚辐射环境检测有限公司

监　测　报　告

# 监测结果（续）

## 8、医用直线加速器（Varian chinac cx）监测结果

| 监测点位 | 点位描述 | 剂量率(μSv/h) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 范围 | 均值 |
| 机头向下 | 1 | 防护门中心 | 0.08~0.11 | 0.10 |
|  |  | 防护门缝上 | 0.11~0.14 | 0.12 |
|  |  | 防护门缝下 | 0.08~0.10 | 0.09 |
|  |  | 防护门缝左 | 0.10~0.15 | 0.12 |
|  |  | 防护门缝右 | 0.17~0.20 | 0.18 |
|  | 2 | 南墙外（操作室） | 0.09~0.11 | 0.10 |
|  | 3 | 操作位 | 0.10~0.12 | 0.11 |
|  | 4 | 西墙外（走廊） | 0.12~0.19 | 0.15 |
|  | 5 | 西墙外（设备间） | 0.08~0.11 | 0.10 |
|  | - | 楼上（供应室） | 0.11~0.14 | 0.12 |
|  | - | 线沟 | 0.10~0.12 | 0.11 |
| 机头向西 | 1 | 防护门中心 | 0.09~0.14 | 0.11 |
|  |  | 防护门缝上 | 0.09~0.12 | 0.11 |
|  |  | 防护门缝下 | 0.07~0.09 | 0.08 |
|  |  | 防护门缝左 | 0.09~0.11 | 0.10 |
|  |  | 防护门缝右 | 0.17~0.20 | 0.19 |
|  | 2 | 南墙外（操作室） | 0.09~0.11 | 0.10 |
|  | 3 | 操作位 | 0.09~0.14 | 0.11 |
|  | 4 | 西墙外（走廊） | 0.11~0.15 | 0.13 |
|  | 5 | 西墙外（设备间） | 0.08~0.11 | 0.10 |
|  | - | 楼上（供应室） | 0.10~0.12 | 0.11 |
|  | - | 线沟 | 0.10~0.14 | 0.12 |
| 机头向东 | 1 | 防护门中心 | 0.11~0.15 | 0.13 |
|  |  | 防护门缝上 | 0.08~0.11 | 0.10 |
|  |  | 防护门缝下 | 0.11~0.14 | 0.12 |
|  |  | 防护门缝左 | 0.09~0.12 | 0.11 |
|  |  | 防护门缝右 | 0.25~0.29 | 0.27 |
|  | 2 | 南墙外（操作室） | 0.10~0.14 | 0.12 |
|  | 3 | 操作位 | 0.10~0.12 | 0.11 |

西安志诚辐射环境检测有限公司

监　测　报　告

# 监测结果（续）

## 医用直线加速器（Varian chinac cx）监测结果（续）

| 监测点位 | 点位描述 | 剂量率(μSv/h) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 范围 | 均值 |
| 机头向东 | 4 | 西墙外（走廊） | 0.12~0.17 | 0.14 |
|  | 5 | 西墙外（设备间） | 0.08~0.12 | 0.10 |
|  | - | 楼上（供应室） | 0.08~0.11 | 0.10 |
|  | - | 线沟 | 0.09~0.12 | 0.11 |
| 机头向上 | 1 | 防护门缝中心 | 0.10~0.12 | 0.11 |
|  |  | 防护门缝上 | 0.09~0.12 | 0.11 |
|  |  | 防护门缝下 | 0.08~0.11 | 0.10 |
|  |  | 防护门缝左 | 0.09~0.11 | 0.10 |
|  |  | 防护门缝右 | 0.20~0.23 | 0.21 |
|  | 2 | 南墙外（操作室） | 0.08~0.12 | 0.11 |
|  | 3 | 操作位 | 0.12~0.15 | 0.13 |
|  | 4 | 西墙外（走廊） | 0.12~0.18 | 0.14 |
|  | 5 | 西墙外（设备间） | 0.10~0.12 | 0.11 |
|  | - | 楼上（供应室） | 0.09~0.12 | 0.11 |
|  | - | 线沟 | 0.10~0.14 | 0.12 |
| 备注：1. 监测地点：综合楼肿瘤血液科； 2. 监测条件：电子能量6Mev； 3. 本次监测结果未扣除宇宙射线，本报告仅对本次监测点位及结果负责。 |
| 监测现场照片 | 监测点位示意图 |

西安志诚辐射环境检测有限公司

监　测　报　告

# 监测结果（续）

## 9、60Co后装机（GZP3）监测结果

| 监测点位 | 点位描述 | 剂量率(μSv/h) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 范围 | 均值 |
| 闭源条件 | 1 | 后装机外表面（东侧）5cm | 5.30~9.09 | 6.41 |
|  | 2 | 后装机外表面（东侧）100cm | 0.51~0.57 | 0.53 |
|  | 3 | 后装机外表面（南侧）5cm | 0.32~0.49 | 0.38 |
|  | 4 | 后装机外表面（北侧）5cm | 2.24~2.65 | 2.38 |
|  | 5 | 后装机外表面（北侧）100cm | 0.44~0.48 | 0.46 |
|  | 6 | 后装机外表面（西侧）5cm | 3.64~4.09 | 3.87 |
|  | 7 | 后装机外表面（西侧）100cm | 0.35~0.38 | 0.37 |
|  | 8 | 后装机上表面5cm | 1.37~1.61 | 1.45 |
|  | 9 | 后装机上表面100cm | 0.28~0.31 | 0.30 |
| 开源条件 | 10 | 防护门中心 | 0.17~0.20 | 0.18 |
|  |  | 防护门缝上 | 0.11~0.15 | 0.13 |
|  |  | 防护门缝下 | 0.14~0.16 | 0.14 |
|  |  | 防护门缝左 | 0.10~0.14 | 0.12 |
|  |  | 防护门缝右 | 0.09~0.16 | 0.11 |
|  | 11 | 东墙外（走廊） | 0.12~0.16 | 0.14 |
|  | 12 | 南墙外（操作室） | 0.11~0.15 | 0.13 |
|  | 13 | 西墙外（办公室） | 0.12~0.16 | 0.14 |
|  | - | 线沟 | 0.06~0.09 | 0.08 |
| 备注：1. 监测地点：综合楼肿瘤血液科； 2. 本次监测结果未扣除宇宙射线，本报告仅对本次监测点位及结果负责。 |
| 监测现场照片 | 监测点位示意图 |

西安志诚辐射环境检测有限公司

监　测　报　告

# 监测结论

经现场监测，延安市人民医院内科门诊楼一层放射科，DR（一室）正常工作状态下，机房屏蔽体外表面各监测点位X周围剂量当量率测量值范围为（0.08~0.14）μSv/h；DR（二室）正常工作状态下，机房屏蔽体外表面各监测点位X周围剂量当量率测量值范围为（0.07~0.13）μSv/h；数字胃肠机正常工作状态下，机房屏蔽体外表面各监测点位X周围剂量当量率测量值范围为（0.07~0.17）μSv/h；移动式X线机（IME-100L）正常工作状态下，各监测点位X周围剂量当量率测量值范围为（0.79~2.07）μSv/h；移动式X线机（PLX1010）正常工作状态下，各监测点位X周围剂量当量率测量值范围为（0.54~1.94）μSv/h；乳腺X线机工作状态下，机房屏蔽体外表面各监测点位X周围剂量当量率测量值范围为（0.06~0.12）μSv/h；C型臂（TCA 6S）正常工作状态下，第二手术室屏蔽体外表面各监测点位X周围剂量当量率测量值范围为（0.06~0.12）μSv/h。各机房的观察窗、工作人员操作位、人员进出防护门以及四周墙体的周围剂量当量率测量值均符合《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）中5.4的要求，即“在距机房屏蔽体外表面0.3m处，机房的周围剂量当量率控制目标值应不大于2.5μSv/h”，并符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中的相关规定。

经现场监测，延安市人民医院综合楼肿瘤血液科，60Co后装机关机状态下，后装机外表面5cm处各监测点位γ周围剂量当量率测量值范围为（0.32~9.09）μSv/h，后装机外表面100cm处各监测点位γ周围剂量当量率测量值范围为（0.28~0.57）μSv/h；后装机开机状态下，机房屏蔽体外表面各监测点位γ周围剂量当量率测量值范围为（0.06~0.20）μSv/h。空气中辐射权重因子为1，周围剂量当量率（Sv/h）与吸收剂量率（Gy/h）一致。监测结果符合《后装γ源近距离治疗卫生防护标准》（GBZ121-2002）中关于“后装放射质量设备的防护要求”4.2.2的要求，即“运输贮源器（或工作贮源器）内装在最大容许活度时，距离贮源器表面5cm处的任何位置，泄露辐射的空气比释动能率不得大于100μGy∙h-1；距离贮源器表面100cm处的球面上，任何一点的泄露辐射的空气比释动能率不得大于10μGy∙h-1”，并符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中的相关规定。

经现场监测，延安市人民医院综合楼肿瘤血液科，医用直线加速器正常工作，机头向下，房屏蔽体外表面各监测点位X周围剂量当量率测量值范围为（0.08~0.20）μSv/h，机头向西，西安志诚辐射环境检测有限公司

监　测　报　告

监测结论（续）

机房屏蔽体外表面各监测点位X周围剂量当量率测量值范围为（0.07~0.20）μSv/h，机头向东，机房屏蔽体外表面各监测点位X周围剂量当量率测量值范围为（0.08~0.29）μSv/h，机头向上，机房屏蔽体外表面各监测点位X周围剂量当量率测量值范围为（0.08~0.23）μSv/h。机房的观察窗、工作人员操作位、人员进出防护门以及四周墙体的周围剂量当量率符合《电子加速器放射治疗放射防护要求》（GBZ126-2011）中6.1.3的要求，即“在加速器迷宫门处，控制室和加速器机房墙外30cm处的周围计量当量率应不大于2.5μSv/h ”，并符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中的相关规定。

以    下    空    白

编制：﹍﹍﹍﹍         审核：﹍﹍﹍﹍        批准：﹍﹍﹍﹍

日期：﹍﹍﹍﹍         日期：﹍﹍﹍﹍        日期：﹍﹍﹍﹍